Opis proizvoda

Acclarix LX8 dijagnostički ultrazvučni sustav sadrži niz dizajnerskih dostignuća koje omogućuju jednostavnu, brzu i intuitivnu upotrebu na dnevnoj bazi. Acclarix LX8 je uređaj temeljito dizajniran s fokusom na isporuku neočekivanih razina inovacija i performansi za svoju iznenađujuću cijenu.

  - Načini prikaza

    - B-mode

    - M-mode

    - Color Doppler (C)

    - Power Doppler (PW) / PDI / DPDI

    - Pulsni Doppler (PD)

    - Kontinuirani Doppler (CW)

    - HPRF (High Pulse Repetition Frequency)

    - Statički 3D

    - 4D

  - Tehnike snimanja i funkcije

- Pregled sustava

  - Primjena

    - Abdomenalna

    - Ginekološka

    - Opstetricijska

    - Kardiološka

    - Mali dijelovi

    - Urološka

    - Mišićno-koštani sustav

    - Vaskularna

    - Neurološka

-	Intra-operativna

    - Pedijatrijska

    - Neonatalna

  - Tipovi sondi

    - Konveksna

    - Linearna

    - Fazno-matrična

    - Endokavitalna

    - Mikro-konveksna

    - Tissue Adaptive imaging

    - Adaptive Doppler imaging

    - Frequency Compounding Imaging

    - Adaptive Spatial Compounding Imaging

    - Harmonic Imaging

    - Adaptive Speckle Reduction Imaging (eSRI)

    - Spectrum Enhancement

    - B mode Auto optimizacija

    - Digital Multi-Beam Beamforming

    - Trapezoidni prikaz kod linearnih sondi

    - B Steer

    - Pan Zoom

    - Panorama prikaz

    - Acclarix Needle Visualization Imaging

  - Prikazi slike

    - B

    - B+B

    - M

    - B+M

    - B/C

    - B/ PDI

    - B/ DPDI

- B+B/C

- B+B/PDI

- B+B/DPDI

- B+PW

- B/C+PW

- B/PDI+PW

- B/DPDI+PW

- B+CW

- B/C+CW

- B/PDI+CW

- B/DPDI+CW

  - Jezici sustava

    - Engleski

    - Kineski

    - Njemački

    - Francuski

    - Talijanski

    - Španjolski

    - Ruski

    - Turski

  - Opcije

    - Sonde

    - Vodilice za biopsiju

-	CW

    - Panorama

-	HPRF

    - Prikaz igle za biopsiju

    - IMT

    - 3D/4D

    - DICOM pohrana

    - Pediatrijska namjena

    - Ginekološki paket mjerenja

    - Opstetricijski paket mjerenja

    - Vaskularni paket mjerenja

    - Urološki paket mjerenja

    - Paket mjerenja za male dijelove

    - Kardiološki paket mjerenja

    - Pedijatrijski paket mjerenja

    - Pisači

    - USB disk

    - Nožni prekidač (jedna tipka/dvije tipke)

- Fizičke karakteristike

  - Karakteristike sustava

    - Broj kanala : 128

    - Širina frekvencijskog raspona : 1-17MHz

    - Dinamički raspon sustava : 0-138dB

    - Formiranje snopa: Quad beam

    - Procesor: i7 s četiri jezgre

    - Memorija : 16GB

    - Tvrdi disk : 1TB

    - Operacijski sustav : 64bit-ni Linux

  - Dimenzije i težina

-	Visina :    143.2--163.2cm

    - Širina :    65.0cm

-	Dubina :    94.0--95.3cm

    - Težina :    80 kg(bez dodataka)

  - Monitor

    - 21.5’’ visoko rezolutni LCD monitor

-	Rezolucija : 1920 x 1080

    - Polje prikaza : 1024*722

    - Nagib : 30° prema gore , 20° prema dolje

-	Rotacija : ±90°

    - Kut gledanja : desno 89°,lijevo 89°,gore 89°,dolje 89°

    - Kaljeno staklo na zaslonu

    - Ugrađeni stereo zvučnici

  - Kotači

    - Promjer : 5 inča

    - 4 kotača: zaključavanje i rotacija

  - Konektori i držači sondi

- 4 aktivna konektora (Napomena: Samo prvi lijevi utor podržava 3D/4D sondu)

-   5 držača sondi (1 za endokavitalnu sondu)

  - Napajanje

    - Napon : 110V-240VAC

    - Frekvencija : 50/60 Hz

    - Snaga : 250w

  - Uvjeti radne okoline

    - Temperatura okoline : 0° do 40°C

    - Relativna vlažnost : 15%~95% (nekondenzirajuća)

    - Atmosferski tlak : 86kPa-106kPa

  - Uvjeti okoline skladištenja

    - Temperatura okoline : -20° to 55°C

    - Relativna vlažnost: 15%~95% (nekondenzirajuća)

    - Atmosferski tlak: 70kPa-106kPa

- Korisničko sučelje

  - Kontrolna ploča

    - Interaktivno pozadinsko osvjetljenje

    - Tvrde tipke

    - Programibilne tipke za pohranu

    - Trackball

    - Elektično podešavanje po visini: 20 cm raspon

    - 8 segmentni TGC klizači

    - Tipkovnica na uvlačenje

    - Rasvjeta tipkovnice

  - Ekran osjetljiv na dodir

-	10.1’’ ekran osjetljiv na dodir

    - Kontrola gestama

    - Korisnički prilagodljiv

    - QWERTY virtualna tipkovnica

  - Podizanje sustava

    - Kompletno podizanje sustava u trajanju oko 60 s

    - Podizanje sustava iz spavajućeg načina u 16 s

    - Isključivanje sustava u 18 s

  - Komentari

    - Korisnički programibilna početna pozicija

    - Dodavanje strelice sa željenom orijentacijom

    - Virtualna tipkovnica sa svim dijakritičkim znakovima

    - Pomicanje i brisanje cijelih blokova teksta

    - Fizička tipkovnica za unos teksta

    - Pametna zamjena teksta s predefiniranim tekstom (zamjena pritiskom na jednu tipku)

    - 258 korisnički definiranih komentara u postavkama

    - Korisnički prilagodljivi komentari

  - Tjelesne oznake

    - Do 100 grafičkih tjelesnih oznaka u biblioteci

    - Korisnički prilagodljive

  - Informacije na ekranu

    - EDAN logo

    - Naziv institucije

    - Datum

    - Vrijeme

    - ID pacijenta

    - Ime pacijenta

    - Spol pacijenta

- Dob pacijenta

- Model sonde

- Tip pregleda

- Mehanički indeks (MI)

- Termalni indeks (TI)

- Parametri snimanja

- Skala sa sivom skalom

- Skala dubine

- Ikone

- Mini izvještaj

*Nisu prikazane sve stavke. Za više informacija pogledajte u korisničke upute.

- Parametri načina prikaza slike

  - B-mod

    - Jednostavne postavke slike: D/G/P(Detaljna/Generalna/Penetracija)

    - Auto optimizacija: Pojačanje i TGC

    - Zoom: 4 razine, ,x1.3,x1.5,x1.8,x2.0 (omogućeno u realnom vremenu i zamrznutom prikazu)

-	Dubina : 1.0- 30.0cm

    - Frekvencija: 1.0-17.0MHz(3 fundamentalne &2 harmonične frekv. )

    - eSRI : Off, Low, Med, High

    - FOV (polje snimanja): Small, Med, Large, Full

-	B usmjeravanje : 0°,  ±10°

    - Pojačanje: 0-100dB, 1dB/korak

    - TGC: 8 segmenata

    - Dinamički raspon : 40-96 dB, korak po 2dB

    - FR(frame rate): Low, Med, High

    - Max Frame rate : 191f/s-

    - Mapa : 0-10

    - Perzistencija: Off, Low, Med, High

    - Prilagodljiva pozicija fokusa

    - Broj fokusa : 1-3

    - Kolorizacija: on/off

    - Nijansa: 5 tipova, Gold, Sepia, Blue, Ice, Clear

    - Zamjena slike gore/dolje

    - Zamjena slike lijevo/desno

    - Spatial compounding: on/off (max 3 linije)

    - Trapezoidni prikaz: on/off

    - Panoramsko snimanje: on/off ( max duljina: 1.2m)

    - Igla : Vizualizacija igle.  , Vodilica igle

-	Format prikaza : single(B), dual(B+B)

  - M-mod

    - Brzina prikaza : 1s, 2s, 4s, 8s, 12s

    - Perzistencija linije: Off, Low, Med, High

-	Mapa  : 0-10

    - Kolorizacija: on/off

    - Nijansa: Gold, Sepia, Blue, Ice, Clear

    - Pojačanje : 0-100dB, 1dB/step

    - Frekvencija : 1.0-15.0MHz(3 fundamentalne i 2 harmonične)

    - Dinamički raspon : 40-96 dB, korak: 2 dB/korak

    - Formati prikaza : 1:2,1:1,2:1(gore:dolje),1:1(lijevo: desno ), potpuni ekran

  - Color Doppler

    - Brze postavke: HighFlow/MidFlow/LowFlow

    - Dvojni (Dual) prikaz （B/B+C）

    - Veličina/pozicija područja interesa: prilagodljivo

    - Frekvencija : 2.0-8.0 MHz

    - Pojačanje : 0-100dB, 1dB/korak

    - FR(frame rate): Low, Med,

    - Max Frame rate : 259f/s

    - Perzistencija: Off, Low, Med, High

    - Filter uglađivanja: Off, Low, Med, High

    - Zidni filter: Low, Med, High

    - Color mapa : 0-7

    - Kut upravljanja : 0°,±10°,±15° (L10-4D)

0°,±5°,±10° (L17-7HD, L17-7SD)

0°,±10°,±20° (L12-5D)

-	PRF: 0.6- 11.4kHz

-	Skala : 2.8-210 cm/s

-	Bazna linija : -120-120, 10/korak

- Granica (prag): 0-100, 5/korak

- Inverzija: on/off

  - Power Doppler snimanje

    - Brze postavke: High Flow/Mid Flow/Low Flow

    - Dvojni (Dual) prikaz: （B/B+PDI）

    - Direkcijsko Power Doppler snimanje(DPDI)

    - Veličina/pozicija područja interesa: prilagodljivo

    - Frekvencija : 2.0-8.0 MHz

    - Dinamički raspon : 10-70 dB, 5dB/korak

    - Pojačanje : 0-100dB, 1dB/korak

    - FR(frame rate): Low, Med, High

    - Max Frame rate : 197f/s

    - Perzistencija: Off, Low, Med, High

    - Filter uglađivanja: Off, Low, Med, High

    - Zidni filter: Low, Med, High

    - Color mapa : 0-7

    - Kut upravljanja : 0°,±10°,±15° (L10-4D)

0°,±5°,±10° (L17-7HD, L17-7SD)

0°,±10°,  ±20° (L12-5D)

-	PRF: 0.6- 11.4kHz

    - Bazna linija: -120-120, 10/korak(dostupno u DPDI)

    - Granica : 0-100, 5/korak

    - Inverzijs: on/off (dostupno u DPDI)

  - Pulsni Doppler (PW)

    - Brze postavke: High Flow/Mid Flow/Low Flow

    - HPRF(Automatsko uključivanje kada je potrebno)

    - Automatsko označavanje: Auto Doppler mjerenja, Korisnički prilagodljiva osjetljivost/smjer

    - Duplex i triplex prikaz

    - Frekvencija : 2.0-8.0 MHz

-	PRF: 0.9-14.7kHz

    - Pojačanje : 0-100dB, 1dB/korak

    - Dinamički raspon : 10-70 dB, 5dB/korak

    - Zidni filter: Low, Med, High

    - Brzina prikaza : 2s, 4s, 6s, 8s, 12s

    - Bazna linija : -4-4, 1/step

    - Kut korekcije : -80° -80°, 1°/korak

-	Brzo podešavanje kuta : -60°/0°/60°

    - Kut upravljanja: 0°,±10°,±15° (L10-4D)

0°,±5°,±10° (L17-7HD, L17-7SD)

0°,±15°,±20° (L12-5D)

    - Inverzija

    - Zvuk: 0-99, 1/korak

-	Mapa : 0-10

    - Kolorizacija: on/off

    - Nijansa: Gold, Sepia, Blue, Ice, Clear

-	Veličina uzorka (Gate): 0.5-20 mm

    - Formati prikaza : 1:2,1:1,2:1(gore:dolje ),potpuni ekran

  - Kontinuirani Doppler (CW)

    - Brze postavke: High Flow/Mid Flow/Low Flow

    - Frekvencija: 2.0 MHz

-	PRF: 1- 89.3kHz

    - Pojačanje : 0-100dB, 1dB/korak

    - Dinamički raspon : 10-70 dB, 5dB/korak

    - Zidni filter: Low, Med, High

    - Brzina prikaza : 2s, 4s, 6s, 8s, 12s

    - Bazna linija : -4-4, 1/step

    - Kut korekcije : -80° -80°, 1°/korak

-	Brzo podešavanje kuta : -60°/0°/60°

    - Inverzija

    - Zvuk : 0-99, 1/korak

-	Mapa : 0-10

    - Kolorizacija: on/off

    - Nijansa,5 tipova: Gold, Sepia, Blue, Ice, Clear

    - Formati prikaza : 1:2,1:1,2:1(gore:dolje ),potpuni ekran

- Cine pregledavanje

  - Cine Review

    - Ručno pregledavanje „okvir po okvir“

    - Automatska snimka s 8 brzina prikazivanja

    - Odabir početnog i završnog okvira kod Cine pregledavanja

    - Maksimalna cine memorija  (ovisna o sondi i parametrima snimanja):

12287 okvira u B modu

11489 okvira u Color modu

147s u M modu

1214s u PW/CW Doppler modu

    - Rezanje

-	Formati prikaza: Single 3D, Dual(A-plane + 3D), Quad(A/B/C Planes + 3D)

- Pohranjivanje slika i baza pregleda

  - Pohrana slika

    - 1TB tvrdi disk, 900 GB za pohranu podataka

    - Pohrana do 409,599 lossless okvira

    - Tipovi kompresije statičkih slika i video zapisa: lossless,

high, mid, low

  - Naknadna obrada

    - B mod: pojačanje, TGC, zoom, dinamički raspon, eSRI, kolorizacija, mapa

    - M mod: pojačanje, TGC, zoom, dinamički raspon, kolorizacija, mapa

    - Color mode: zoom, color mapa, inverzija boja

    - PW/CW: pojačanje, dinamički raspon, kolorizacija, mapa, bazna linija, kut, inverzija

*Nije dostupno kod pregleda spremljenih slika i klipova

- 3D/4D (Opcija)

  - Način akvizicije: 4D, statički 3D

  - Načini vizualizacije: 3D Rendering, 3 Sectional Planes, Mult-Slice

  - Načini renderiranja: Surface, MIP, X-Ray

  - 3D Clip (2D snimanje 3D slika)

  - Maksimalno snimanje video zapisa:

250 okvira u B/Color modu

    - 10 s (250 okvira) u M/PW/CW modu

  - Baza pregleda

    - Podrška za spremanje pregleda bez informacija o pacijentu

    - Podrška pretraživanja pregleda

    - Podrška pregledavanja trenutnih i prijašnjih pregleda

    - Podrška pregleda slika pregleda

    - Podrška izvoza slika u BMP , AVI ili DCM formatima na prijenosni disk ili DVD-R/RW

    - Podrška izvoza slike u DCM formatu na DVD-R/RW

- Povezivost

  - DICOM pohranjivanje:  Verify SCP

Pohrana statičkih slika SCU DCM

Ultrazvučni multi-image pohrana SCU

DCM

4 razine kompresije

Opcije prijenosa podataka

Prijenosni medij

Mrežna pohrana pregleda u tijeku

Automatski prijenos na kraju pregleda

Ručni prijenos na zahtijev

- 6 USB portova (4USB 2.0 i2 USB 3.0)

- Video izlaz : VGA

DVI

S-video: PAL/NTSC

- Ethernet port

- EKG port (neaktivan)

- Standardni DVD-R/RW pogon

- Predefinirane postavke

  - Specifične postavke sondi :

  - ABD

Abd Diff

OB-1

OB

Fetal Echo

GYN

Renal

Aorta

Spine

Prostate

Thyroid

Breast

Testis

Carotid

Low Ext A(Arterije donjih ekstremiteta)

Low Ext V(vene donjih ekstremiteta)

Up Ext A(arterije gornjih ekstremiteta)

Up Ext V(vene gornjih ekstremiteta)

Nerve

Sciatic N (išijas)

Sup Nerve(površinski živci)

MSK

Sup MSK(površinski MSK)

Knee (koljeno)

Shoulder (rame)

Adult Card (Kardio odrasli)

Ped Card (Kardio pedijatrijski)

Intra-Op (Intra-operativna)

PedAbd

Neo Abd

Neo Head

- Korisničko uređivanje postavki: kopiranje, brisanje, spremanje, spremanje kao…

- Sve postavke mogu dijeliti postavke komentara, tjelsnih oznaka i mjerenja

- Periferni uređaji

  - Crno/bijeli digitalni/analogni video pisač

SONY UP-X898MD

  - Digitalni video pisač u boji

SONY UP-D25MD

  - Analogni video pisač u boji

SONY UP-25MD

  - Grafički/tekstualni pisači za izvještaje:

HP OfficeJet Pro 251dw   HP LaserJet Pro 200 M251n HP Laserjet CP1525n Color

HP Deskjet Ink Advantage 2010 HP Deskjet 1010

HP Deskjet 1510 HP Deskjet Pro 400

HP Deskjet Pro M401d

- Mjerenja i izvještaji

  - Opća mjerenja

e	B mod

- Udaljenost/duljina

- Opseg

-	Površina

-	Kut

- Volumen

- Stenoza :%duljine, %površine

e	M mod

- Udaljenost/duljina

- Vrijeme

- Nagib

- HR (otkucaji srca)

e	Doppler

- Auto i ručno označavanje: PS, ED, MD, RI, PI, S/D, HR, Time, TAMax, TAMean (Automatski / ručni trag: vrh brzina sistolički, dijastolički kraj brzina, prosječna brzina, buntovna indeks, indeks pulsatilnosti, sistolički krvni vrh brzina / dijastolički omjer brzina, puls, vrijeme, maksimalna brzina vala spektra brzina, prosječna brzina Prosječna brzina vala spectra)

- Kaliper: V1, V2, Acceleration, Time

-	RI: PS, ED, RI, PI, S/D (RI: vrh sistolički brzina, kraj dijastolički brzina, indeks otpora, indeks pulsatilnosti, sistolički vrh brzina / dijastolički omjer brzina)

- HR

  - Specifična mjerenja

e	Abdomen

- Jetra: duljina, širina, visina

- Promjer portalne vene

- Zajednički jetreni vod

- Žučni mjehur: Duljina, visina, debljina stijenke

- Zajednički žučovod

- Gušterača: Glava, tijelo, rep, vod

-	Slezena: Duljina, visina

- Promjer aorte

- Abdominalna aorta

- Gornja mezenterična arterija

- Donja mezenterična arterija

- Hepatična arterija

- Slezenska arterija

- Bubrežna arterija

- Portalna vena

- Donja šuplja vena

- Glavna portalna vena

- Hepatična vena

- Srednja hepatična vena

- Slezenska vena

- Gornja mezenterična vena

- Donja mezenterična vena

e	Ginekologija

- Maternica:Duljina, širina, visina, debljina endometrija, cerviks

- Jajnik: Duljina, širina, visina

- Folikul: Duljina, širina, visina

- Maternična arterija

- Jajnična arterija

e	Opstetricija

- OB-1: GS ,YS, CRL, NT, NF, BPD, FL, HUM, AF, FHR

- (gestacijska vrećica, žumanjčana vrećica,duljina embrija od tjemena do trtice, nuhalna translucencija, nuhalni nabor, biparijetalni promjer, duljina bedrene kosti, duljina ramene kosti, najdublji džep, puls fetusa)

Duktus venozus, jajnična arterija, materična arterija,

- OB: BPD, OFD, HC, AC, FL, TAD, APAD, CER, HUM, ULNA, RAD, TIB, FIB, APTD, TTD, FTA, THD,Foot, AF, AFI, FHR, MCA (U kasnoj trudnoći: biparijetalni promjer, promjer glave, opseg glave, opseg abdomena, duljina bedrene kosti, transverzalni promjer abdomena, anteroposteriorni promjer abdomena, promjer malog mozga, duljina ramene kosti, duljina lakatne kosti, radijalna dužina, dužina tibije, dužina fibule, anteroposteriorni promjer trupa, transverzalni promjer trupa, površina trupa, promjer prsnog koša, duljina noge, najdublji džep, indeks amniotične tekućine, puls fetusa, srednja cerebralna arterija), pupčana arterija, arterija posteljice, duktus venozus.

- Fetalna ehokardiografija: RV Diam, RA Diam, RVOT Diam, LV   Diam, LA Diam, LVOT Diam, Asc Aorta, Ao Arch  Diam, Ao Isthmus, Desc Aorta, MPA Diam, Ductus   A, CTAR,HR, MCA, Umb. Artery, PlanentaArtery, DuctusVenosus, MV, TV, MPV,

(promjer desne klijetke, promjer desnog atrija, odljev trakta desne klijetke, promjer lijeve klijetke, promjer lijevog atrija, odljev trakta lijeve klijetke, promjer uzlazne aorte, luk aorte, suženje aorte, promjer silazne aorte, promjer glavne plućne arterije, ductus arteriosus, , kardiotorakalni omjer površina, broj otkucaja srca, srednja cerebralna arterija, pupčana arterija, arterija posteljice, ductus venosus, mitralni zalistak, trikupsidalni zalistak, glavna plućna vena)

jajnična arterija, materična arterija, fetalna aorta

- Gestacijska dob

- Fetalni rast

  - Procijenjena fetalna težina(EFW)

  - Više gestacijskih mjerenja

e	Kardiologija

- LV: IVSTd, IVSTs, LVIDd, LVIDs, LVPWd, LVPWs  (Lijeva klijetka: debljina interventrikularnog septuma na kraju dijastole, debljina interventrikularnog septuma na kraju sistole, unutarnji promjer lijeve klijetke na kraju dijastole, unutarnji promjer lijeve klijetke na kraju sistole, debljina stražnje stijenke na kraju dijastole, debljina stražnje stijenke na kraju sistole)

- Promjer plućnog zaliska (PV)

-	RV: RVDd, RVDs (Promjer desne klijetke na kraju dijastole i sistole)

- Desni atrij: dužina, širina (RA)

- Lijevi atrij: dužina, širina (LA)

- Uzlazna aorta (Asc. A)

- Promjer aortnog zaliska (AoD)

- Odljev trakta lijeve klijetke: promjer (LVOT)

- Odljev trakta desne klijetke: promjer (RVOT)

- Debljina stijenke desne klijetke (RVW)

- Vrijeme izbacivanja lijeve klijetke (LVET)

- LA/AO: LA, AoD, RVOT Diam

- Otkucaji srca (HR)

- MV: E/A, E-F Slope, EPSS, MV PHT, MV Trace, IVRT,

MV A Dur, MV DecT

- TV: TV trace, TV Max (Trikupsidalni zalistak)

- AoV: LVOT Trace, LVOT Vmax, AoV Trace, AoVVmax (Aortni zalistak)

- PV: PV trace, PV Max (Plućni zalistak)

- Plućna vena: PVein S Vel, PVein D Vel, PV A Vel

e	Urologija

- Bubreg: Duljina, širina, visina, korteks

- Puni (pre-void) mjehur: Duljina, širina, visina

- Prazni (post-void) mjehur: duljina, širina, visina

- Prostata: Duljina, širina, visina

- Sjemena: Duljina, širina, visina

- Testis: Duljina, širina, visina

- Bubrežna arterija

- Lučna arterija

- Segmentalna arterija

- Interlobularna arterija

e	Mali dijelovi

- Štitna žlijezda: Duljina, širina, visina, suženje, gornja štitna arterija, donja štitna arterija

- Grudi: lezije 1-5

e	Vaskularni

- Karotida: Zajednička karotidna arterija, Vanjska karotidna arterija, unutrašnja karotidna arterija, vertebralna arterija, potključna arterija

- Arterije gornjih ekstremiteta: potključna arterija, aksilarna arterija, brahijalna arterija, lakatna(ulnarna) arterija, radijalna arterija

- Vene gornjih ekstremiteta: potključna vena, aksilarna vena, brahijalna vena, cefalična vena, bazilična vena, ulnarna vena, radijalna vena, medijalna kubitalna vena

- Arterije donjih ekstremiteta: Zajednička femoralna (bedrena) arterija, duboka femoralna arterija, površna femoralna arterija, zajednička ilijačna arterija, vanjska ilijačna arterija, unutrašnja ilijačna arterija, zakoljena arterija, peronealna arterija, stražnja goljenična arterija, prednja goljenična arterija, hrptena stopalna arterija

- Vene donjih ekstremiteta: Zajednička femoralna (bedrena) vena, duboka femoralna vena, površna femoralna vena, zajednička ilijačna vena, vanjska ilijačna vena, unutrašnja ilijačna vena, velika potkožna vena, mala potkožna vena, zakoljena vena, peronealna vena, stražnja goljenična vena, prednja goljenična vena

-	IMT: Debljina intime-medije zajedničke karotidne arterije, debljina intime-medije unutrašnje karotidne arterije, debljina intime-medije bifurkacije karotidne arterije

e	Pedijatrija

  - Neonatalna glava : lijeva lateralna komora, desna lateralna komora, lijevi trigon, desni trigon

*Za više informacija o mjerenjima, pogledati u korisnički priručnik

  - Izvještaji

    - Radni listovi s mogućnošću uređivanja

    - Maksimalan broj odabranih slika : 8

    - Izvoz u PDF formatu

- Sonde (opcije)

C5-2XD

  - Tip sonde: konveksna

  - Broj elemenata : 128

  - Konveksni polumjer: 60 mm

-	Kut prikaza (FOV) ：60°

Frekvencije: 2-5MHz

  - Fundamentalna frekvencija : 2-4MHz, 3-5MHz,2-5MHz

  - Harmonična frekvencija : H2-4MHz, H3-5MHz

  - Color Doppler frekvencija: 2.5MHz, 3.0MHz

  - PW frekvencija : 2.3MHz, 3.0MHz

-	Pozicija fokusa : 30, 40, 60, 70, 80, 90, 110, 130, 150mm

  - Dubina: 40-300mm, 10 mm/korak

  - PW brzina: max 4.75m/s(±60°)

  - Primjena: Abdomen, OB, ginekologija, živčani sustav

  - Vodilica biopsijske igle: dostupna, BGK-C5-2, Podržava: 16G, 18G, 20G, 22G

C5-2D

  - Tip sonde: konveksna

  - Broj elemenata : 128

  - Konveksni promjer : 60 mm

-	Kut prikaza (FOV) ：60°

Frekvencije: 2-5MHz

  - Fundamentalna frekvencija : 2-4MHz, 3-5MHz,2-5MHz

  - Harmonična frekvencija : H2-4MHz, H3-5MHz

  - Color Doppler frekvencija: 2.5MHz, 3.0MHz

  - PW frekvencija : 2.3MHz, 3.0MHz

-	Pozicija fokusa : 30, 40, 60, 70, 80, 90, 110, 130, 150mm

  - Dubina: 40-300mm, 10 mm/korak

  - PW brzina: max 4.75m/s(±60°)

  - Primjena: Abdomen, OB, ginekologija, živčani sustav

  - Vodilica biopsijske igle: dostupna, BGK-C5-2, Podržava: 16G, 18G, 20G, 22G

L10-4D

  - Tip sonde: linearna

  - Broj elemenata : 128

  - Širina snopa: 38 mm

  - Frekvencije: 4-10MHz

  - Fundamentalna frekvencija: 4-7MHz, 6-8MHz, 6-9MHz

  - Harmonična frekvencija: H5-8MHz,

H6-10MHz

  - Doppler frekvencija: 4.4MHz, 5.3MHz

  - Pozicija fokusa : 5-40mm, 5 mm/step

  - Dubina: 10-110mm, 5 mm/step

  - PW brzina: max 2.51m/s(±60°)

  - Primjena: mali dijelovi, mišićno-koštani sustav, živčani sustav,

Vaskularni sustav, Ped-ABD

  - Vodilica biopsijske igle: dostupna, BGK-L40UB, podržava 6G,

18G, 20G, 22G

L17-7HD

- Tip sonde: visoko-osjetljiva linearna

- Broj elemenata : 192

- Širina snopa: 38 mm

- Frekvencije: 7-17MHz

- Fundamentalna frekvencija : 7-11MHz, 8-13MHz, 9-15MHz

- Harmonična frekvencija: H9-13MHz,

H10-17MHz

- Doppler frekvencija : 6.7MHz, 8.0MHz

- Pozicija fokusa : 5-35mm, 5 mm/korak

- Dubina: 10-110mm, 5 mm/korak

- PW brzina: max 1.68m/s(±60°)

- Primjena: mali dijelovi, mišićno-koštani sustav, živčani sustav, površni organi, vaskularni sustav

- Vodilica za biopsijsku iglu: nije dostupna

L12-5D (Subject to Regulatory approval )

- Tip sonde: linearna

- Broj elemenata : 128

- Širina snopa: 38 mm

- Frekvencije: 5-12MHz

- Fundamentalna frekvencija : 5-8MHz, 6-10MHz, 7-11MHz

- Harmonična frekvencija: H6-10MHz,

H7-12MHz

- Doppler frekvencija: 4.7MHz, 5.7MHz

- Pozicija fokusa : 5-35mm, 5 mm/korak

- Dubina: 10-110mm, 5 mm/korak

- PW brzina: max 2.38m/s(±60°)

- Primjena: mali dijelovi, mišićno-koštani sustav, živčani sustav, vaskularni sustav

- Vodilica za biopsijsku iglu: nije dostupna

E8-4D

- Tip sonde: Endokavitalna mikrokonveksna

- Broj elemenata : 128

- Konveksni polumjer : 10 mm

-	Kut prikaza (FOV): 150°

- Frekvencije: 4-8MHz

- Fundamentalna frekvencija: 4-6MHz,

4-7MHz, 5-8MHz

- Harmonična frekvencija: H5-7MHz, H5-8MHz

- Doppler frekvencija : 4.4MHz, 5.3MHz

- Pozicija fokusa : 15-110mm, 5 mm/step

- Dubina: 15-110mm, 5 mm/step

- PW brzina: max 2.53m/s(±60°)

- Primjena: OB, ginekologija, prostata

- Vodilica za biopsijsku iglu: dostupna, BGK-CR10UA,

Podržava 16G

P5-1XD

- Tip sonde: fazno-matrična

- Broj elemenata : 64

- Širina snopa : 21 mm

-	Kut prikaza (FOV): 90°

- Frekvencije: 1-5MHz

- Fundamentana frekvencija: 1-3MHz, 2-4MHz, 2-5MHz

- Harmonična frekvencija: H2-4MHz, H3-5MHz

- Doppler frekvencija: 2.0MHz, 2.5MHz

- CW frekvencija: 2.0MHz

- Pozicija fokusa : 30-160mm, 20 mm/korak

- Dubina: 40-300mm, 10 mm/korak

- PW brzina: max 5.62m/s(±60°)

- Primjena: Odrasli kardio, pedijatrijski kardio, abdomen

- Vodilica za biopsijsku iglu: dostupna, BGK-P5-1X, dva kuta, podržava 14G, 16G, 18G, 20G, 22G

L17-7SD

- Tip sonde: kompaktna linearna

- Broj elemenata: 128

- Širina snopa: 26mm

- Frekvencije: 7-17MHz

- Fundamentana frekvencija: 7-11MHz, 8-13MHz, 9-15MHz

- Harmonična frekvencija: H9-13 MHz,

H10-17MHz

- Doppler frekvencija: 6.7MHz, 8.0MHz

- Pozicija fokusa : 5-35mm, 5 mm/step

- Dubina : 10-110mm, 5 mm/step

- PW brzina: max 1.68m/s(±60°)

- Primjena: mišićno-koštani sustav, živčani sustav, vaskularni sustav, mali dijelovi, intraoperativna,  površni organi

- Vodilica za biopsijsku iglu: nije dostupna

MC8-4D

- Tip  sonde: mikrokonveksna

- Broj elemenata : 128

- Konveksni polumjer : 15 mm

- Bandwidth : 4-8MHz

- Fundamentalna frekvencija : 4-6MHz, 4-7MHz, 5-8MHz

- Harmonična frekvencija: H4-7MHz, H5-8MHz

- Doppler frekvencija: 4.2MHz, 5.0MHz

-	Pozicija fokusa : 5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60mm

-	Dubina: 10-110mm, 5 mm/step, 110-150mm,

10 mm/korak

- PW brzina: max 2.68m/s(±60°)

- Primjena: Neonatalna*, pedijatrijska*, živč. sustav, vaskularni sustav (*dostupno prema regulatornim odobrenjima)

- Vodilica za biopsijsku iglu: dostupna , BGK-R15UB, podržava: 16G, 18G, 20G, 22G

C5-2MD

- Tip sonde: konveksna

- Broj elemenata : 128

- Konveksni polumjer : 40 mm

-	Kut prikaza (FOV)：69°

- Frekvencije: 2-5MHz

- Fundamentalna frekvencija: 2-4MHz, 3-5MHz,2-5MHz

- Harmonična frekvencija: H2-4MHz, H3-5MHz

- Doppler frekvencija: 2.3MHz, 3.0MHz

-	Pozicija fokusa : 30, 40, 60, 70, 80, 90, 110, 130, 150mm

- Dubina: 40-300mm, 10 mm/step

- PW brzina: max 4.75m/s(±60°)

- Primjena: Fetal/OB, ginekologija

- Vodilica za biopsijsku iglu: nije dostupna

FS-81-SP(Twin)-USB, or FS-81-SP-USB

- Korisnički definirane funkcije (zamrzavanje, spremanje, ispis)

- Regulatorna odobrenja

  - FDA Class II Device

  - CD/MDD Class IIa

  - IEC 60601-1: Medical Equipment Safety

  - IEC 60601-1-2: Medical Device Electromagnetic Safety

  - IEC 60601-2-37: Ultrasonic Medical Equipment Safety

  - IEC 60601-1-6: Medical Equipment Usability Safety

  - IEC 62133: Battery Safety

  - IEC 62304: Medical Device Software Life-cycle Process

  - IEC 62366: Medical Device Usability Engineering

  - EN ISO 14971: Medical Device Risk Management

  - ISO 10993: Medical Device Biocompatibility

  - NEMA UD 2: Output Measurement for Diagnostic Ultrasound Equipment

  - NEMA UD 3: Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment

13. Nožni prekidač (opcija)

-	Model (USB port)

AcclarixLX8 1.2 Datasheet-1.0, April 2016